Model 205双光束紫外臭氧检测仪

model205双光束紫外臭氧检测仪利用两个探测单元来提高精度，使线性更加稳定，响应速度更快。该臭氧检测仪，紫外法同时测量Io（臭氧被洗刮空气）和I（臭氧未被洗刮空气）的电流值。与其他改进技术相结合，这样使臭氧被测量的时间加快到2秒一次结果，使model205紫外臭氧仪线测量速速，同时还保留了小尺寸，轻重量和低功率。该原理的快速测量尤其适用于需要在高空中并需要高分辨率的飞机和气球上测量。对于10秒平均值，达到精度1 ppb。或者，可以选择内部平均更多点，以获得更好的精度。仪器配备闪存卡内存使记录数据时间更长。205型双光束臭氧检测仪已通过环保局批准为联邦等效方法（FEM）的基础上修改的模型202：EQOA-0410-190。

原理示意图：

仪器特点：

·安静耐用的内部空气泵，低功耗（8W）

·内部数据记录器（EEPROM），记录16383行数据

·串行和用户可扩展的模拟电压输出（4-20毫安电流输出可选）

·闪存卡（SD卡），几乎无限，便携式数据存储

·0-2.5 VDC模拟输入记录其他的测量，如温度，压力，湿度

·可选择的测量时间为2秒或数据平均时间为10秒，1分钟，5分钟和1小时（自定义平均时间可用）

·专利的dewline™技术对于水蒸气干扰消除

·双光束特性允许在需要高空间分辨率的应用中提高精度和提高基线稳定性。

可供选项：

·用于连续记录纬度、经度和高度的GPS

·可充电锂离子电池提供12小时的连续操作

·外部粉尘过滤器，串行至USB适配器

·4-20 mA模拟电流输出

·蓝牙无线数据传输

·低温包操作至零下20℃（泵，灯加热器）

·长寿命低温内吸气泵

·机架安装外壳配置

技术规格

测量原理：紫外吸收254nm；双光束

联邦等效方法（FEM）：是，EQOA-0410-190

线性动态范围：0至250 ppm

分辨率：0.1 ppb

精度：优于1 ppb或2%的读数。

NIST溯源校准：是

基线漂移：＜1 ppb /天，< 3 ppb /年

灵敏度漂移：＜1%／天，< 3%年/年

臭氧单位：ppb，pphm，ppm，µg/m3，mg/m3

压力单位：毫巴，托

温度单位：C，K

流量：（标称）1.8升/分钟

流量要求：> 1.2升/分钟

测量限值：（1σ精度均方根值噪声）1 ppb或10s平均读数的2%

检测限（2σ）：2ppb（10s平均）

测量间隔：2秒（数据平均选项：10秒，1分钟，5分钟，1小时）

工作温度范围：0至50℃标准；可选- 20至50℃（泵和灯加热器冷天气包）

湿度范围：15~90%RH（无冷凝）

操作高度范围：~ 0-13.5公里（150-1013毫巴）标准；可选~ 0-25公里（30-1013毫巴）升级的压力传感器

电源要求：通过电池或AC110 ~ 220V转DC12V电源，标称12 V/650mA， 8瓦特功率

尺寸：3.7×8.5×11.5英寸（9.5×21.5×30cm）

重量：5.8磅（2.6公斤）；3.1磅（1.4公斤）没有仪器箱的情况下。

内部数据记录器容量：16383条（2s快速测量模式= 9.1小时；10s的平均= 1.9天；1分钟平均值= 11天；5分钟平均值= 1.9月；1小时平均值= 1.9年）；SD卡记录容量2 GB

数据输出：RS232，0-2.5 V模拟、LCD显示、USB转换器（可选购4-20 mA电流输出）

数据传输波特率：2400, 4800, 19200

系统组成：

205型双光束臭氧检测仪主机

内部吸气泵

AC电源适配器（AC100-240V转DC12V）与特定国家的插头

点烟器适配器

电池连接线

零过滤器

SD卡（> 2 GB）和SD卡读卡器

U盘操作手册

校准数据和NIST可追溯校准证书

仪器的出生证明

保修一年